## PERUBAHAN
1. | SERTIFIKAT HALAMAN 2 TIDAK ADA KETELUSURAN METROLOGIS
2. | UNTUK SUHU DAN KELEMBAPAN PAKAI PLUS MINUS DI SERTIFIKAT HALAMAN 2
3. | PAKAI RUMUS PER TITIK UKUR
4. | KESIMPULAN ADA PENAMBAHAN UNTUK SERTIFIKAT
5. | KATA LAIK PAKAI TIDAK ADA DI HALAMAN SERTIFIKAT 1. CUMA DI SERTIFIKAT 2
6. | SERTIFIKAT ALAT UKUR YANG SUDAH TERTELUSUR DIMASUKAN KE EXCEL

## LK PRINT
|  | PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT | [9 empty] | Thermocouple | Madgetech | TCTempX12 | S49788 | Madgetech
|  | LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI | [9 empty] | Memory Hilogger | HIOKI | LR8431-20 | 230512395 | -
MEDICAL REFRIGERATOR
FNLO6QPQVJS
FNL09T47WVK
ADMINISTRASI
No. Order
Merk |  | Grifols |  | Nama Pemilik | RS Awal Bros Bagan Batu
Type/ Model |  | DG Term |  | Alamat Pemilik
Nomor Seri |  | 319-0009252
Tanggal Kalibrasi |  | 2024-11-26 |  | Tanggal Terima | 2024-11-26
Instansi/ Ruangan |  | Bank Darah
Resolusi (˚C) |  | 0.1
Nama Kalibrator |  | Vira
Metoda Kerja |  | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-066.0
DAFTAR ALAT UKUR
No. | Nama Alat | Merk | Model/Type | Nomor Seri | Tertelusur | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | Thermocouple | Madgetech | TCTempX12 | S49788 | Madgetech | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
3 | Electrical Safety Analyzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047 | LK-032-IDN
4 | Thermohygrometer | Fluke | 971 | FNLO6QPQVJS | LK-032-IDN
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur | [5 empty] | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | Temperatur Ruangan | Awal: | 20.6 | °C | Akhir: | 20.1 | °C | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: | 53.7 | % | Akhir: | 54.6 | %
3 | Tegangan Utama | L- N | 221.2 | Vac
|  | L - PE | 219.5 | Vac
|  | N - PE | 1.4 | Vac
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
Baik = 1
Tidak baik = 0
No. | Parameter | Hasil |  | Hasil Pengamatan
1 | Badan dan Permukaan Alat | BAIK | TIDAK BAIK | 1
2 | Kotak kontak alat | BAIK | TIDAK BAIK | 1
3 | Kabel catu utama | BAIK | TIDAK BAIK | 1
4 | Sekering pengaman | BAIK | TIDAK BAIK | 1
5 | Tombol, saklar, dan kontrol | BAIK | TIDAK BAIK | 1
6 | Tampilan dan indikator | BAIK | TIDAK BAIK | 1
7 | Sistem alarm | BAIK | TIDAK BAIK | 1
8 | Sensor temperature | BAIK | TIDAK BAIK | 1
PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
| Tipe : |  | B |  | BF |  | CF
| Kelas : |  | I |  | II |  | IP
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas
1 | Resistansi PE (protective earth) |  |  |  | Ω | ≤ 0.2 Ω
2 | Arus bocor peralatan |  |  |  | µA | ≤ 500 µA
3 | Resistansi Isolasi |  |  |  | MΩ | > 2 MΩ
PENGUJIAN KINERJA
1 | POSISI TITIK UKUR
2 | HASIL PEMBACAAN STANDARD
| Setting alat: | 37 | (°C) | ∆t: | 1.5 | (°C)
| Range: |  | (°C) | Ro: | 3
| Titik Ukur | Data
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Display Indikator
TELAAH TEKNIS
1 | Fisik dan Fungsi | Data 1: TIDAK BAIK; Data 2: BAIK
2 | Keselamatan Listrik | Data 1: TIDAK AMAN; Data 2: AMAN
3 | Kinerja | Data 1: PERLU PERBAIKAN; Data 2: DALAM BATAS TOLERANSI
4 | Catatan | bar: Data 1
KESIMPULAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi, pengukuran keselamatan listrik dan kalibrasi kinerja, alat kesehatan tersebut di atas dinyatakan: |  | Data 2: LAIK PAKAI; Data 3: TIDAK LAIK PAKAI
|  | Nama Kalibrator | Paraf |  | Penyelia | Paraf
Siklus Review |  | Data 1: 1 Tahun; Data 3: 3 Tahun; Data 4: Tanggal Review: 25 Maret 2024
Revisi |  | Data 1: No. Formulir; Data 3: Ringkasan Perubahan; Data 4: Diusulkan oleh
0 |  | Data 1: DigiCal/004-93/LK-DKH/2022/Rev.0; Data 3: -; Data 4: Penanggung Jawab Teknis
Persetujuan
Nama |  | Data 2: Nama
M. Taufiq, S.T |  | Data 2: dr Gina Adriana, MARS, MHKes,FISQua
Jabatan: |  | Data 2: Jabatan:
Penanggung Jawab Mutu |  | Data 2: General Manager
Tanda tangan |  | Data 2: Tanda tangan
Tanggal |  | Data 2: Tanggal
04 Januari 2023 |  | Data 2: 04 Januari 2023

## LK yg diisi
|  | PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT | [9 empty] | Thermocouple | Madgetech | TCTempX12 | S49788 | Madgetech
|  | LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI | [9 empty] | Memory Hilogger | HIOKI | LR8431-20 | 230512395 | -
BLOOD BANK REFRIGERATOR
FNLO6QPQVJS
FNL09T47WVK
ADMINISTRASI
No. Order |  | REG2025090196
Merk |  | Nuve |  | Nama Pemilik | RS Awal Bros Ujung Batu
Type/ Model |  | KN 72 |  | Alamat Pemilik | Jl. Jendral Sudirman No.314, Ngaso, Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28454
Nomor Seri |  | DKH009-BD
Tanggal Kalibrasi |  | 2025-10-01 |  | Tanggal Terima | 2025-10-01
Instansi/ Ruangan |  | Bank Darah
Resolusi (˚C) |  | 0.1 | °C
Nama Kalibrator |  | Aditra Elfiansyah
Metoda Kerja |  | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-015.0
DAFTAR ALAT UKUR
No. | Nama Alat | Merk | Model/Type | Nomor Seri | Tertelusur | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | 12 Ch Thermocouple Data Logger | Madgetech | TCTempX12 | S49788 | LK-110-IDN | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
3 | Electrical safety Analayzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047 | LK-110-IDN
4 | Thermohygrometer | Fluke Biomedical | 971 | FNLO9T47WVK | LK-110-IDN
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur | [5 empty] | untuk alat ukur sudah ter link di tab serti
1 | Temperatur Ruangan | Awal: | 22.4 | °C | Akhir: | 23.2 | °C | Diperhatikan sudah benar atau belum sesui nomor seri
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: | 52.3 | % | Akhir: | 53.1 | %
3 | Tegangan Utama | L- N | 221.8 | Vac
|  | L - PE | 221.5 | Vac
|  | N - PE | 0.2 | Vac
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
Baik = 1
Tidak baik = 0
No. | Parameter | Hasil |  | Hasil Pengamatan
1 | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | BAIK | TIDAK BAIK | 1
2 | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | BAIK | TIDAK BAIK | 1
3 | Kabel catu utama/ Main Power Cable | BAIK | TIDAK BAIK | 1
4 | Tombol, saklar, dan kontrol/ Buttons & Selectors | BAIK | TIDAK BAIK | 1
5 | Tampilan dan indikator/ Display & Indicators | BAIK | TIDAK BAIK | 1
PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK
| Tipe : | B | B |  | BF |  | CF
| Kelas : | I | I |  | II |  | IP
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas
1 | Resistansi PE (protective earth) |  |  | 0.137 | Ohm | ≤ 0.2 Ω
2 | Arus bocor peralatan |  |  | 0.8 | µA | ≤ 500 µA
3 | Resistansi Isolasi |  |  | OR | MOhm | > 2 MΩ
PENGUJIAN KINERJA
1 | POSISI TITIK UKUR
2 | HASIL PEMBACAAN STANDARD
| Setting alat: | 5 | (°C) | ∆t: |  | (°C)
| Range: |  | (°C) | Ro:
| Thermocouple | Data
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C
| 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2
| 9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1
| Display Indikator | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
BAIK
TELAAH TEKNIS |  | Data 4: AMAN
1 | Fisik dan Fungsi | Data 1: TIDAK BAIK; Data 2: BAIK; Data 4: DALAMBATASTOLENRANSI
2 | Keselamatan Listrik | bar: Data 1
3 | Kinerja | Data 1: PERLU PERBAIKAN; Data 2: DALAM BATAS TOLERANSI
4 | Catatan | bar: Data 1
KESIMPULAN TELAAH TEKNIS KALIBRASI
Berdasarkan hasil pemeriksaan fungsi, pengukuran keselamatan listrik dan kalibrasi kinerja, alat kesehatan tersebut di atas dinyatakan: |  | Data 2: LAIK PAKAI; Data 3: TIDAK LAIK PAKAI
|  | Nama Kalibrator | Paraf |  | Penyelia | Paraf
Siklus Review |  | Data 1: 1 Tahun; Data 3: 3 Tahun; Data 4: Tanggal Review: 25 Maret 2024
Revisi |  | Data 1: No. Formulir; Data 3: Ringkasan Perubahan; Data 4: Diusulkan oleh
0 |  | Data 1: DigiCal/004-93/LK-DKH/2022/Rev.0; Data 3: -; Data 4: Penanggung Jawab Teknis
Persetujuan
Nama |  | Data 2: Nama
M. Taufiq, S.T |  | Data 2: dr Gina Adriana, MARS, MHKes,FISQua
Jabatan: |  | Data 2: Jabatan:
Penanggung Jawab Mutu |  | Data 2: General Manager
Tanda tangan |  | Data 2: Tanda tangan
Tanggal |  | Data 2: Tanggal
04 Januari 2023 |  | Data 2: 04 Januari 2023

## OLAH DATA
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
BLOOD BANK REFRIGERATOR
PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN
No. | Parameter | Terukur | [5 empty] | Rata-Rata | Koreksi Sertifikat | Ketidakpastian | Memenuhi / Tidak memenuhi
1 | Temperatur Ruangan | Awal: | 22.4 | °C | Akhir: | 23.2 | °C | 22.8 | 22.8447 | 0.5
2 | Kelembaban Ruangan | Awal: | 52.3 | % | Akhir: | 53.1 | % | 52.7 | 52.729 | 2.3
3 | Tegangan Utama | L- N | 221.8 | Vac |  |  |  |  | 221.6508 | 1.2 | Memenuhi
|  | L - PE | 221.5 | Vac |  |  |  |  | 221.6012 | 1.2 | Memenuhi
|  | N - PE | 0.2 | Vac |  |  |  |  | 0.35131 | 1.2 | Memenuhi
PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT
No. | Parameter | Hasil Pengamatan |  | Bobot | Kesimpulan
1 | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | BAIK |  | 10 | Baik
2 | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | BAIK
3 | Kabel catu utama/ Main Power Cable | BAIK
4 | Tombol, saklar, dan kontrol/ Buttons & Selectors | BAIK
5 | Tampilan dan indikator/ Display & Indicators | BAIK
No. | Parameter |  |  | Terukur |  | Ambang Batas |  |  | Hasil | Bobot | Kesimpulan
1 | Resistansi PE (protective earth) |  |  | 0.137 | Ω | ≤ | 0.2 | Ω | Memenuhi | 40 | Baik
2 | Arus bocor peralatan |  |  | 0.8 | µA | ≤ | 500 | µA | Memenuhi
3 | Resistansi Isolasi |  |  | OR | MΩ | > | 2 | MΩ | Memenuhi
PENGUJIAN KINERJA
PEMBACAAN STANDARD ENCLOSURE
| Setting Alat | 5 | °C
| Titik Ukur | Data | [18 empty] | INTERPOLASI
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Max Sensor | Max Terkoreksi | Min Sensor | Min Terkoreksi | SS | Rerata | Rerata Terkoreksi | STDEV | U Repeat | Channel |  | Max |  | Min
[12 empty] | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | °C | bar: Data 1 to Data 10
| 1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.7765 | 5.2 | 4.676 | 0.05025 | 5.25 | 4.7263 | 0.052705 | #NUM! | Ch 1 | : | 4.7765 | °C | 4.676 | °C
| 2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5 | 0.05 | 5.25 | 5.05 | 0.052705 |  | Ch 2 | : | 5.1 | °C | 5 | °C
| 3 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5 | 0.05 | 5.25 | 5.05 | 0.052705 |  | Ch 3 | : | 5.1 | °C | 5 | °C
| 4 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.2235 | 5.2 | 5.124 | 0.04975 | 5.25 | 5.1738 | 0.052705 |  | Ch 4 | : | 5.2235 | °C | 5.124 | °C
| 5 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 0.05 | 5.15 | 4.95 | 0.052705 |  | Ch 5 | : | 5 | °C | 4.9 | °C
| 6 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 0.05 | 5.15 | 4.95 | 0.052705 |  | Ch 6 | : | 5 | °C | 4.9 | °C
| 7 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5 | 5.1 | 4.9 | 0.05 | 5.15 | 4.95 | 0.052705 |  | Ch 7 | : | 5 | °C | 4.9 | °C
| 8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.124 | 5.1 | 5.0245 | 0.04975 | 5.15 | 5.0743 | 0.052705 |  | Ch 8 | : | 5.124 | °C | 5.0245 | °C
| 9 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.1 | 4.9 | 0 | 5.1 | 4.9 | #NUM! |  | Ch 9 | : | 4.9 | °C | 4.9 | °C
| Display Indikator | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  | 0 | 0
| Max | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| KS | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| Suhu incubator lab dari penunjukan indikator | Data 5: =; Data 6: 5; Data 7: °C; Data 9: Ro
| Suhu incubator lab dari hasil pengukuran | Data 5: =; Data 6: 4.9; Data 7: °C
| Koreksi terhadap setting | Data 5: =; Data 6: -0.1; Data 7: °C
| Koreksi terhadap display | Data 5: =; Data 6: -0.1; Data 7: °C
| Variasi suhu spasial keseragaman suhu (KS) | Data 5: =; Data 6: 0.2; Data 7: °C
| Variasi suhu temporal stabilitas suhu (SS) | Data 5: =; Data 6: 0.05025; Data 7: °C
| Variasi suhu total | Data 5: =; Data 6: 0.5475; Data 7: °C
| Suhu ruang | Data 5: =; Data 6: 22.8447; Data 7: °C
| Setting UUT | Data 1: MPE; Data 2: Display UUT; Data 3: Hasil Ukur; Data 4: Koreksi; Data 5: KTPS
| 5 | Data 2: 5; Data 3: 4.9; Data 4: -0.1; Data 5: #VALUE!
TELAAH TEKNIS HASIL PENGUKURAN
No | Parameter | Data 1: Score; Data 2: Bobot; Data 3: Kesimpulan
1 | Hasil Pengukuran | Data 1: 1; Data 2: Baik; Data 3: 50
2 | Variasi Total | Data 1: 0
KESMIPULAN
No. | Parameter | Data 1: Bobot; Data 2: Total; Data 3: Kesimpulan
1 | Pemeriksaan Fisik dan Fungsi Alat | Data 1: 10; Data 2: 100; Data 3: Laik Pakai
2 | Pengukuran Keselamatan Listrik | Data 1: 40
3 | Telaah Hasil Pengukuran | Data 1: 50

## KTPS
BUDGET KETIDAKPASTIAN PENGUKURAN
LEMBAR KERJA PENGUJIAN DAN KALIBRASI
BLOOD BANK REFRIGERATOR
| CMC | = | 0
| n | = | 10
| KS | = | 0.2
| Komponen | Satuan | Distribusi | U | Pembagi | v | u | c | (u.c) | (u.c)² | (u.c)⁴/v
| Ketidakpastian Standar | °C | Normal | 0.4 | 2 | 50 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.04 | 3.2e-05
| Drift Standar | °C | Rectangular | 0.04 | 1.7321 | 1000 | 0.023094 | 1 | 0.023094 | 0.00053333 | 2.8444e-10
| Resolusi Standar | °C | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 1000 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 6.9444e-10
| Daya Ulang Pembacaan Standar | °C | Normal | #NUM! | 3.1623 | 9 | #NUM! | 1 | #NUM! | #NUM! | #NUM!
| Konduksi Panas | °C | Rectangular | 0.1 | 1.7321 | 1000 | 0.057735 | 1 | 0.057735 | 0.0033333 | 1.1111e-08
| Radiasi Dinding | °C | Rectangular | 0.11608 | 1.7321 | 1000 | 0.067016 | 1 | 0.067016 | 0.0044912 | 2.0171e-08
| Pembebanan | °C | Rectangular | 0.04 | 1.7321 | 1000 | 0.023094 | 1 | 0.023094 | 0.00053333 | 2.8444e-10
| Daya Ulang Pembacaan Indikator | °C | Normal | 0 | 3.1623 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
| Resolusi UUT | °C | Rectangular | 0.05 | 1.7321 | 1000 | 0.028868 | 1 | 0.028868 | 0.00083333 | 6.9444e-10
| Jumlah | [8 empty] | #NUM! | #NUM!
| Ketidakpastian baku gabungan, Uc | [8 empty] | #NUM!
| Derajat kebebasan efektif, V eff | [8 empty] | #NUM!
| Faktor cakupan, k-student untuk Veff dan CL 95% | [8 empty] | #VALUE!
| Ketidakpastian bentangan, U=k.Uc | [8 empty] | #VALUE!
| CMC | [8 empty] | 0.2

## SERTIFIKAT HAL 1
IDENTITAS ALAT
Nama Alat | : | BLOOD BANK REFRIGERATOR
Merk | : | Nuve
Tipe | : | KN 72
Nomor Seri | : | DKH009-BD
IDENTITAS PEMILIK
Nama Pemilik | : | RS Awal Bros Ujung Batu
Alamat | : | Jl. Jendral Sudirman No.314, Ngaso, Kec. Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Riau 28454
Tanggal Terima |  | 2025-10-01
Tanggal Kalibrasi | : | 2025-10-01
Penanggung Jawab Pengujian | : | Aditra Elfiansyah
Resolusi | : | 0.1
Metode Pengujian | : | Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-015.0
Tempat Kalibrasi | : | Bank Darah
|  |  | Sertifikat ini terdiri dari : |  | 3 | Halaman
Diterbitkan Tanggal :
PT DIGITAL KALIBRASI HEBAT
dr Gina Adriana, MARS, MHKes, FISQua
General Manager

## SERTIFIKAT HAL 2
HASIL KALIBRASI
I. | Kondisi Ruang/ Environment
| a | Suhu/ Temperature | 22.8 | ± | 0.5 | °C
| b | Kelembaban/ Relative Humidity | 52.7 | ± | 2.3 | % RH
| c | Tegangan Input/ Input Voltage | 221.8 | ± | 1.2 | Vac
II | Alat Standar Kalibrasi/ Calibration Device
Tertelusur Ke Sistem Satuan Internasional (SI)/ Traceable To International System Of Unit (SI) Through National Standard
| No. | Nama Alat/ Device Name | Merk/ Manufacture | Model/Type | Nomor Seri/ Serial No | Tertelusur/ Traceable
| 1 | 12 Ch Thermocouple Data Logger | Madgetech | TCTempX12 | S49788 | LK-110-IDN
| 2 | Electrical safety Analayzer | Fluke Biomedical | ESA 612 | 5977047 | LK-110-IDN
| 3 | Thermohygrometer | Fluke Biomedical | 971 | FNLO9T47WVK | LK-110-IDN
III | Pemeriksaan Kondisi Fisik Dan Fungsi/ Physical and Fuctional Inspection
| a | Fisik/ Physical
|  | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kabel catu utama/ Main Power Cable |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tombol, saklar, dan kontrol/ Buttons & Selectors |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tampilan dan indikator/ Display & Indicators | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
| b | Fungsi/ Functional
|  | Badan dan Permukaan Alat/ Body & Surface Of The Equipment | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kotak kontak alat/ Equipment Contact Box |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Kabel catu utama/ Main Power Cable |  | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tombol, saklar, dan kontrol/ Buttons & Selectors | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
|  | Tampilan dan indikator/ Display & Indicators | : | Baik/ Optimal | Tidak Baik/ Suboptimal
IV. Metode Kalibrasi/ Calibration Method |  |  | : | Alat ini dikalibrasi menggunakan Instruksi kerja Nomor IK/DKH/302.60/TEKNIS/2025 yang mengacu pada buku metode Kerja Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan-Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-015.0 This Calibration procedures of instrument strictly obey the work instruction IK/DKH/302.60/TEKNIS/2025, which refers to the Test and Calibration Method Handbook for Medical Devices - Ministry Of Health Republic Indonesia HK.02.02/D/43649/2024 KMK-MK-015.0
V. Hasil Kalibrasi/ Calibration Result
| a | Keselamatan Kelistrikan/ Electrical Safety
Terlampir/ Attached
| b | Sebaran Suhu/ Temperature Distribution
Terlampir/ Attached
| c | Kinerja Enklosur/ Enclosure Performance
Terlampir/ Attached
VII. Kesimpulan/ Conclusion
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengukuran di atas, maka alat ini dinyatakan Based on the above inspection and measurement results, this equipment is declared Fit for Use | [5 empty] | Laik Pakai
Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pengujian Dan Kalibrasi Alat Kesehatan In accordance with the Regulation of the Minisry of Health of the Republic of Indonesia Number 54-2015 concerning Testing and Calibration of Medical Devices. Ketidakpastian yang diberikan dalam sertifikat ini menggunakan basis distribusi normal dengan tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan k = 2 The uncertainty provided in this certificate is based on a normal distribution with a confidence level of 95%, with a coverage factor of k = 2.
VI. Pengamatan Kinerja
a. Pengujian Berulang
Terlampir
b. Pengujian penyimpangan skala nominal
Terlampir
c. Pengujian Pembebanan tak sentris
Terlampir
d. Pengujian Histeris
Terlampir

## SERTIFIKAT HAL 3
HASIL KALIBRASI
a. | Keselamatan Kelistrikan/ Electrical Safety
| No. | Parameter | Terukur
| 1 | Resistansi Pembumian Protektif/ Protective Earth Resistance | 0.137 | Ohm
| 2 | Arus bocor peralatan/ Equipment Leakage Current | 0.8 | µA
| 3 | Resistansi isolasi/ Insulation Resistance | OR | MOhm
b. | Sebaran Suhu/ Temperature Distribution
| Pembacaan Indikator Enklosur/Enclosure Indicator Reading | Standar dan koreksi indikator/Indicator standards and corrections | Sensor nomor ( Nomor 9 sensor acuan )/ Number sensor (Number 9 reference sensor) | [8 empty] | KTPS
(°C)
| (°C) | (°C) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | (°C)
| 5 | Terukur/ Measurable | 4.7263 | 5.05 | 5.05 | 5.1738 | 4.95 | 4.95 | 4.95 | 5.0743 | 4.9 | #VALUE!
|  | Koreksi/ Correction | -0.17375 | 0.15 | 0.15 | 0.27375 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.17425
c. | Kinerja Enklosur/ Enclosure Performance
| Pengaturan/ Setting | Tampilan/ Display | Keseragaman Suhu/ Temperature Uniformity | Kestabilan Suhu/ Temperature Stability | Variasi Total/ Total Variation
| (°C) | (°C) | (°C) | (°C) | (°C)
| 5 | 5 | 0.2 | 0.05025 | 0.5475

## EFEK RADIASI
Efek dinding enklosur pada sensor Tc referensi
-20 | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm | Radiation Effect
TC-01 | -20.4645 | -20.3234 | -20.2913 | -20.7812 | -20.3141 | -20.5738 | -20.6006 | -20.7802 | -20.3437 | -20.3033 | 0.11608
TC-02 | -20.2757 | -20.4445 | -20.6303 | -20.5706 | -20.7727 | -20.5759 | -20.236 | -20.7366 | -20.7511 | -20.3696
TC-03 | -20.3946 | -20.4751 | -20.2375 | -20.5598 | -20.4092 | -20.4021 | -20.4133 | -20.7574 | -20.7701 | -20.7488
TC-04 | -20.7866 | -20.7469 | -20.447 | -20.2173 | -20.3184 | -20.3948 | -20.3758 | -20.4101 | -20.2654 | -20.5629
TC-05 | -20.4702 | -20.4456 | -20.4563 | -20.7104 | -20.5195 | -20.5375 | -20.258 | -20.7316 | -20.2268 | -20.7668
TC-06 | -20.3084 | -20.691 | -20.7699 | -20.5298 | -20.7297 | -20.79 | -20.3139 | -20.4119 | -20.3105 | -20.2552
TC-07 | -20.7851 | -20.7346 | -20.3762 | -20.379 | -20.7766 | -20.2096 | -20.7897 | -20.2771 | -20.484 | -20.695
TC-08 | -20.4362 | -20.4486 | -20.7531 | -20.3785 | -20.3016 | -20.6384 | -20.6682 | -20.5236 | -20.4268 | -20.6021
TC-09 | -20.4206 | -20.2189 | -20.7873 | -20.3694 | -20.6893 | -20.4774 | -20.5907 | -20.6764 | -20.6291 | -20.4636
50 | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm | Radiation Effect
TC-01 | -50.2608 | -50.2236 | -50.1243 | -50.2915 | -50.2574 | -50.2738 | -50.1811 | -50.255 | -50.352 | -50.1565 | 0.057657
TC-02 | -50.2027 | -50.2544 | -50.2802 | -50.2503 | -50.1126 | -50.2121 | -50.2727 | -50.175 | -50.2221 | -50.2537
TC-03 | -50.1683 | -50.3202 | -50.1249 | -50.1167 | -50.2963 | -50.355 | -50.2345 | -50.2706 | -50.2095 | -50.1379
TC-04 | -50.3033 | -50.3235 | -50.2459 | -50.1432 | -50.2215 | -50.2307 | -50.225 | -50.398 | -50.3557 | -50.3526
TC-05 | -50.3633 | -50.1097 | -50.3162 | -50.3925 | -50.3345 | -50.2185 | -50.1246 | -50.1214 | -50.3176 | -50.1349
TC-06 | -50.3474 | -50.2909 | -50.1497 | -50.3627 | -50.2566 | -50.3348 | -50.3203 | -50.2258 | -50.1317 | -50.3541
TC-07 | -50.2224 | -50.2706 | -50.1658 | -50.2569 | -50.2509 | -50.1672 | -50.2359 | -50.131 | -50.1998 | -50.398
TC-08 | -50.2748 | -50.1838 | -50.2753 | -50.3792 | -50.355 | -50.3979 | -50.117 | -50.1958 | -50.3404 | -50.3813
TC-09 | -50.1244 | -50.3943 | -50.1619 | -50.2017 | -50.208 | -50.1276 | -50.1399 | -50.3605 | -50.33 | -50.2836
140 | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm | Radiation Effect
TC-01 | -140.2536 | -140.4504 | -140.3928 | -140.5009 | -140.2583 | -140.2606 | -140.3862 | -140.3524 | -140.5454 | -140.281 | 0.07688
TC-02 | -140.5513 | -140.282 | -140.2592 | -140.5191 | -140.3195 | -140.3066 | -140.3056 | -140.3464 | -140.3785 | -140.3775
TC-03 | -140.257 | -140.5465 | -140.5421 | -140.2508 | -140.2747 | -140.4639 | -140.5198 | -140.3002 | -140.5109 | -140.275
TC-04 | -140.5857 | -140.4621 | -140.2429 | -140.3609 | -140.4277 | -140.2931 | -140.2072 | -140.4912 | -140.3736 | -140.499
TC-05 | -140.4163 | -140.3492 | -140.5089 | -140.3458 | -140.422 | -140.3114 | -140.4632 | -140.2528 | -140.43 | -140.3377
TC-06 | -140.5226 | -140.3039 | -140.3409 | -140.5554 | -140.3125 | -140.4226 | -140.2127 | -140.2698 | -140.2641 | -140.3968
TC-07 | -140.4528 | -140.4986 | -140.5916 | -140.3941 | -140.2643 | -140.3813 | -140.2503 | -140.514 | -140.3919 | -140.3281
TC-08 | -140.2542 | -140.3004 | -140.4949 | -140.5416 | -140.4387 | -140.3808 | -140.3042 | -140.4158 | -140.5248 | -140.3799
TC-09 | -140.538 | -140.4774 | -140.2699 | -140.4102 | -140.571 | -140.307 | -140.5052 | -140.47 | -140.4479 | -140.362
𝑀𝑎𝑥 |𝑇_𝑙𝑒−𝑇_ℎ𝑒 |

## SERTI DATA LOGGER
HASIL KALIBRASI
IDENTITAS ALAT STANDAR
| Alat Standar | Merk | Model | Nomor Seri | Tc | Tanggal Kalibrasi | Ketertelusuran
| Thermocouple | Madgetech | TCTempX12 | S49788 | T |  | LK-110-IDN
| Memory Hilogger | Hioki | LR8431-20 | 230512395 | T | - | -
| DATA BASE | [6 empty] | INTERPOLASI SUHU
Thermocouple Madgetech TCTemp X12
|  | Channel | SN | PA / Reading (°C) |  |  | KTPS
|  |  |  | 0 |  | 10 | (°C) |  | RUMUS INTERPOLASI :
S49788-CH1 | Koreksi / Correction (°C) | CH1 | S49788 | -0.4 |  | -0.3 | 0.2 |  | x' = a'+((x-a)/(b-a))*(b'-a')
S49788-CH2 |  | CH2 | S49788 | -0.2 |  | -0.2 | 0.3
S49788-CH3 |  | CH3 | S49788 | -0.2 |  | -0.2 | 0.4
S49788-CH4 |  | CH4 | S49788 | -0.2 |  | -0.3 | 0.3 | Channel |  | a' | b' | a | b
S49788-CH5 |  | CH5 | S49788 | -0.2 |  | -0.2 | 0.3
S49788-CH6 |  | CH6 | S49788 | -0.2 |  | -0.2 | 0.2
S49788-CH7 |  | CH7 | S49788 | -0.2 |  | -0.2 | 0.3 |  |  | 30 | 50 | 30 | 50
S49788-CH8 |  | CH8 | S49788 | -0.2 |  | -0.3 | 0.2 | Ch 1 | : | -0.4 | -0.3 | 30 | 50
S49788-CH9 |  | CH9 | S49788 | -0.2 |  | -0.2 | 0.4 | Ch 2 | : | -0.2 | -0.2 | 30 | 50
[8 empty] | Ch 3 | : | -0.2 | -0.2 | 30 | 50
[8 empty] | Ch 4 | : | -0.2 | -0.3 | 30 | 50
| Memory Hilogger Hioki LR8431-20 | [6 empty] | Ch 5 | : | -0.2 | -0.2 | 30 | 50
|  | Channel | SN | PA / Reading (°C) |  |  | KTPS | Ch 6 | : | -0.2 | -0.2 | 30 | 50
|  |  |  | 0 |  | 10 | (°C) | Ch 7 | : | -0.2 | -0.2 | 30 | 50
230512395-CH1 | Koreksi / Correction (°C) | CH1 | 230512395 | -0.43 |  | -0.51 | 0.37 | Ch 8 | : | -0.2 | -0.3 | 30 | 50
230512395-CH2 |  | CH2 | 230512395 | -0.41 |  | -0.39 | 0.37 | Ch 9 | : | -0.2 | -0.2 | 30 | 50
230512395-CH3 |  | CH3 | 230512395 | -0.47 |  | -0.42 | 0.37
230512395-CH4 |  | CH4 | 230512395 | -0.42 |  | -0.41 | 0.37
230512395-CH5 |  | CH5 | 230512395 | -0.42 |  | -0.45 | 0.37
230512395-CH6 |  | CH6 | 230512395 | -0.46 |  | -0.41 | 0.37
230512395-CH7 |  | CH7 | 230512395 | -0.12 |  | -0.27 | 0.37
230512395-CH8 |  | CH8 | 230512395 | -0.29 |  | -0.32 | 0.37
230512395-CH9 |  | CH9 | 230512395 | -0.39 |  | -0.37 | 0.37
Used Value
|  | Channel | Model | PA / Reading (°C) |  |  | KTPS
|  |  |  | 0 |  | 10 | (°C)
S49788-CH1 | Koreksi / Correction (°C) | CH1 | TCTempX12 | -0.4 |  | -0.3 | 0.2
S49788-CH2 |  | CH2 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.2 | 0.3
S49788-CH3 |  | CH3 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.2 | 0.4
S49788-CH4 |  | CH4 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.3 | 0.3
S49788-CH5 |  | CH5 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.2 | 0.3
S49788-CH6 |  | CH6 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.2 | 0.2
S49788-CH7 |  | CH7 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.2 | 0.3
S49788-CH8 |  | CH8 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.3 | 0.2
S49788-CH9 |  | CH9 | TCTempX12 | -0.2 |  | -0.2 | 0.4

## SERTI ESA
HASIL KALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | Electrical Safety Analyzer
Merk |  |  | : | Fluke
Type |  |  | : | ESA 612
Nomor Seri |  |  | : | 5977047
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 4 Desember 2023
Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN
|  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK)
|  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman)
Live to Netral
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 150 | V | 149.86 | V | -0.14 | V | 1.2
2 | 180 | V | 179.96 | V | -0.04 | V | 1.2
3 | 200 | V | 199.97 | V | -0.03 | V | 1.2
4 | 220 | V | 219.77 | V | -0.23 | V | 1.2
5 | 230 | V | 229.83 | V | -0.17 | V | 1.2
| slope b = |  | 0.084466 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.0014196 | 0.28121 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99999 | 0.091119 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 495176.1972 | 3 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 4111.3246 | 0.024908 | = sum of square due to residual
Netral to Earth
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 0.8 | V | 0.919 |  | 0.119 | V | 1.2
2 | 1 | V | 1.045 |  | 0.045 | V | 1.2
3 | 1.8 | V | 1.806 | V | 0.006 | V | 1.2
| slope b = |  | 0.17024 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.052993 | 0.067587 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99659 | 0.039656 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 291.8844 | 1 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 0.45902 | 0.0015726 | = sum of square due to residual
Live to Earth
No | Penunjukan Alat |  | Penunjukan Standar |  | Koreksi |  | uncert
1 | 220 | V | 219.95 |  | -0.05 |  | 1.2
2 | 230 |  | 229.63 |  | -0.37 |  | 1.2
| slope b = |  | -7.2211 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0 | 0 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 1 | 0 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | #NUM! | 0 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 50 | 0 | = sum of square due to residual

## SERTI THERMOHYGROMETER
HASIL KALIBRASI | [7 empty] | HASIL KALIBRASI
Nama Alat |  |  | : | Thermohygrometer |  |  |  | Nama Alat |  |  | : | Thermohygrometer
Merk |  |  | : | Fluke |  |  |  | Merk |  |  | : | Fluke
Type |  |  | : | 971 |  |  |  | Type |  |  | : | 971
Nomor Seri |  |  | : | FNLO6QPQVJS |  |  |  | Nomor Seri |  |  | : | FNLO9T47WVK
Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 17 Januari 2024 |  |  |  | Tgl. Kalibrasi |  |  | : | 17 Januari 2024
Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN |  |  |  | Ketertelusuran |  | : | 2 | LK-032-IDN
|  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK) |  |  |  |  | 1 | LK-110-IDN |  | (BPFK)
|  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman) |  |  |  |  | 2 | LK-032-IDN |  | (PT. Kaliman)
Suhu | [7 empty] | Suhu
No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert | No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert
1 | 15.1 | °C | 15 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 1 | 15 | °C | 15 | °C | 0 | °C | 0.5
2 | 20 | °C | 20 | °C | 0 | °C | 0.5 | 2 | 20 | °C | 20 | °C | 0 | °C | 0.5
3 | 25 | °C | 25 | °C | 0 | °C | 0.5 | 3 | 25.1 | °C | 25 | °C | 0.1 | °C | 0.5
4 | 30 | °C | 30 | °C | 0 | °C | 0.5 | 4 | 30.1 | °C | 30 | °C | 0.1 | °C | 0.5
5 | 35.1 | °C | 35 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 5 | 35.1 | °C | 35 | °C | 0.1 | °C | 0.5
6 | 37.1 | °C | 37 | °C | 0.1 | °C | 0.5 | 6 | 37.2 | °C | 37 | °C | 0.2 | °C | 0.5
7 | 40.2 | °C | 40 | °C | 0.2 | °C | 0.5 | 7 | 40.2 | °C | 40 | °C | 0.2 | °C | 0.5
| slope b = |  | -0.055882 | = intersept : a |  |  |  |  | slope b = |  | -0.13541 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.0030701 | 0.092425 | = standard deviation of intercept |  |  |  |  | standard deviation of slope : | 0.001493 | 0.044946 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.99995 | 0.069663 | = standard error of regression |  |  |  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99999 | 0.033876 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 107029.9437 | 5 | = Degree of the regression |  |  |  |  | Fisher F-statistics | 455982.1622 | 5 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 519.41 | 0.024265 | = sum of square due to residual |  |  |  |  | Sum of square due to regression | 523.2914 | 0.0057381 | = sum of square due to residual
Kelembaban | [7 empty] | Kelembaban
No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert | No. | Penunjukan Standar |  | Penunjukan Alat |  | Koreksi |  | uncert
1 | 31.1 | % | 30 | % | 1.1 | % | 2.3 | 1 | 31.2 | % | 30 | % | 1.2 | % | 2.3
2 | 40.3 | % | 40 | % | 0.3 | % | 2.3 | 2 | 40.1 | % | 40 | % | 0.1 | % | 2.3
3 | 49.6 | % | 50 | % | -0.4 | % | 2.3 | 3 | 49.4 | % | 50 | % | -0.6 | % | 2.3
4 | 59.3 | % | 60 | % | -0.7 | % | 2.3 | 4 | 58.9 | % | 60 | % | -1.1 | % | 2.3
5 | 69.3 | % | 70 | % | -0.7 | % | 2.3 | 5 | 68.7 | % | 70 | % | -1.3 | % | 2.3
6 | 79.6 | % | 80 | % | -0.4 | % | 2.3 | 6 | 78.8 | % | 80 | % | -1.2 | % | 2.3
7 | 90.2 | % | 90 | % | 0.2 | % | 2.3 | 7 | 89.2 | % | 90 | % | -0.8 | % | 2.3
| slope b = |  | 0.85714 | = intersept : a |  |  |  |  | slope b = |  | 1.4643 | = intersept : a
| standard deviation of slope : | 0.011641 | 0.73623 | = standard deviation of intercept |  |  |  |  | standard deviation of slope : | 0.011165 | 0.70617 | = standard deviation of intercept
| Coefficient of determination : r2 | 0.9993 | 0.61598 | = standard error of regression |  |  |  |  | Coefficient of determination : r2 | 0.99933 | 0.59082 | = standard error of regression
| Fisher F-statistics | 7149.4127 | 5 | = Degree of the regression |  |  |  |  | Fisher F-statistics | 7497.2877 | 5 | = Degree of the regression
| Sum of square due to regression | 2712.6914 | 1.8971 | = sum of square due to residual |  |  |  |  | Sum of square due to regression | 2617.0889 | 1.7454 | = sum of square due to residual